院内谈判采购文件

项目编号：

项目名称：婴儿床采购

瑞安市人民医院

2020年4月

目    录

- 院内招标采购公告

- 招标需求

- 投标人须知

第四章   评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式

- 第一章  院内谈判采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，瑞安市人民医院就婴儿床进行院内谈判采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

- 一、招标项目编号：

采购组织类型：分散采购委托代理

- 二、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 婴儿床 | 30 | 套 | 8.1 |

三、投标供应商资格要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件

四、招标文件的报名时间及地点等：

时间：2020年*月*日至2020年*月*日（双休日及法定节假日除外）

上午：09:00-11:00

下午：14:00-17:00

地点：瑞安市人民医院

- 五、投标截止时间：2020年*月*日09：30

- 六、投标地点：瑞安市人民医院万松院区

- 七、开标时间：2020年*月*日09：30

- 八、开标地点：瑞安市人民医院万松院区

联系方式

采购人：瑞安市人民医院

联系人：许科长

联系电话：0577-65866009

第二章  招标需求

一、概   述

本次招标采购设备为常规医疗设备，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

二、设备需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 婴儿床 | 30套 | 合同签订后30天 | 瑞安市人民医院万松院区 |
| 2 | 技术资料 | 全套 |  |  |
| 3 | 投标商须提供的其他资料 |  |  |  |

三、设备技术规格及配置

进口抢救推车床

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 1 | 适用范围 |
| 1.1 | 产后新生儿 |
| 2 | 主要技术参数及配置： |
| *2.1 | 材质：床架优质SUS304不锈钢，表面喷塑，睡盆采用全透明食品级PET材料，经模具成型 |
| 2.2 | 采用优质气弹簧，可以使睡盆在0～12º之间任意角度进行调节； |
| 2.3 | 带Φ75的双面轮，推动轻便、灵活、静音和刹车功能；颜色为珍珠白； |
| 2.4 | 提供有效医疗器械注册证。 |

四、商务条款

- 保质期

  - 设备保修：免费保修1年（保修提供厂方承诺书原件）；保修期过后免费维修（只收配件成本费），终生维修；保证零配件供应10年以上。

  - 每年保质期内故障率不得超过14天，如故障率达不到要求，每超过一天质保期相应延长10天。保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

  - 免费提供操作和维修培训。

- 付款方式

  - 设备验收合格后付95%，设备正常运行1年后支付5%。

- 售后服务

  - 在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。维修过程中所需零配件卖方在接到通知后最长不超过3天必须送达买方。

  - 投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划及收费标准，提供维修点的分布情况，及配件供应价格。

- 技术支持

  - 中标商应提供免费软件升级

- 培训

  - 卖方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。

  - 卖方应对用户的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。

  - 上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标商应在投标文件中详细说明。

- 安装调试

  - 安装地点：由销售方免费将货送至医院安装现场

  - 安装完成时间：接到用户通知后3天内完成安装和调试，如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成安装和调试，投标方应承担由此给用户造成的损失

  - 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

  - 安装过程中发生的费用由卖方负责。

  - 投标商应在投标文件中提供其安装调试过程中医院需配合的内容。

  - 随机资料：提供使用操作手册2份，维修手册1份，并提供电子版操作手册。

- 验收

  - 供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。

  - 验收费用由产品投标商负担

- 交货

  - 交货期：中标后＜45天，按医院要求，分批到货。

  - 交货地点： 瑞安市人民医院

- 报价方式

  - 所有投标价格为CIP医院人民币价（含货物进口应交纳的进口环节税等一切税费、进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费）并进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。

10. 合同的终止：合同执行期内，经向检察机关查询，发现中标人或供应商有行贿犯罪记录的，即取消中标资格或停止采购合同。